SPECYFIKACJA SPRZĘTU ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI

WYKONYWANYCH W RAMACH PRZEGLĄDÓW I NAPRAW

| Lp. | Urządzenie | Producent | Nr fabryczny | Lokalizacja | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tomograf komputerowy BrightSpeed Elite Select 16 | GE Healthcare | Nr fabryczny: 248529 HM0 (Nr systemu: PL1471CT01) | Dział Diagnostyki Obrazowej | 1 szt. | 3 |
| 2 | Strzykawka automatyczna Nemoto Dual Shot Alpha | Alpha | FC 19145 | Dział Diagnostyki Obrazowej | 1 szt. | 1 |
| 3 | Stacja opisowa AW (konsola technika, 2 monitory Barco MDNG 2121, klawiatura z systemem nawigacji, nagrywarka DVD, komputer) | GE Healthcare | GE 1879046442 | Dział Diagnostyki Obrazowej | 1 szt. | 1 |

Pod pojęciem okresowych przeglądów technicznych należy rozumieć:

- Przeprowadzenie wszelkich czynności technicznych w tym procedur konserwacyjnych wraz z wymianą elementów typowanych przez producenta do wymiany przy przeglądach,

- Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i testów parametrów technicznych i bezpieczeństwa elektrycznego,

- Przeprowadzenie niezbędnych regulacji i ustaleń parametrów technicznych zgodnych z wytycznymi producenta,

- Dokonywanie wpisów do paszportów technicznych urządzeń,

- Wystawianie każdorazowo raportu serwisowego z wykonanych czynności.

Okresowy przegląd techniczny tomografu komputerowego BrightSpeed Elite Select 16 w szczególności obejmuje:

- Konsola operatorska:

  - Czyszczenie komputerów składowych konsoli operatorskiej.

  - Sprawdzenie poprawności działania wentylatorów chłodzących.

  - Czyszczenie wnętrza konsoli oraz filtrów.

  - Sprawdzenie poprawności działania obwodów bezpieczeństwa (wyłączniki awaryjne konsoli operatorskiej).

- Gantry:

  - Demontaż i czyszczenie modułu szczotek ślizgowych.

  - Sprawdzenie stanu zużycia szczotek ślizgowych.

  - Czyszczenie modułu slip-ring.

  - Czyszczenie zespołu DAS (filtry).

  - Sprawdzenie poprawności działania obwodów bezpieczeństwa (wyłączniki awaryjne gantry).

  - Smarowanie łożyska głównego gantry – raz w roku.

  - Pomiary i weryfikacja układów prądu ekspozycji oraz wysokiego napięcia – raz w roku.

- Stół:

  - Sprawdzenie mechaniczne poprawności działania stołu pacjenta (ruch wzdłużny, ruch up/down).

  - Sprawdzenie poprawności działania obwodów bezpieczeństwa (wyłączniki awaryjne stołu, pływający stół).

- System:

  - Sprawdzenie logów systemowych pod względem błędów krytycznych.

  - Sprawdzenie stanu technicznego lampy RTG (poziom zużycia, ilość ewentualnych błędów ekspozycji).

  - Sprawdzenie jakości oraz poprawności odwzorowania obrazów TK.

- Wydanie certyfikatu sprawności urządzenia (nie ma zastosowania w przypadku negatywnego wyniku przeglądu okresowego – do czasu usunięcia awarii).

Pod pojęciem naprawy awaryjnej należy rozumieć:

- Zlokalizowanie uszkodzenia,

- Usunięcie niesprawności urządzenia poprzez wymianę uszkodzonych części,

- Sprawdzenie poprawności działania,

- Dokonywanie wpisu do paszportu technicznego z przeprowadzonej naprawy,

- Wystawianie każdorazowo raportu serwisowego z wykonanych czynności naprawczych.